## Slide 1
Lucrare de laborator
Măsurarea parametrilor de calitate a apei cu trusa MULTI 340i
Instrumentaţie de măsură a parametrilor de mediu

## Slide 2
Obiectivele lucrării de laborator
Experimentarea modului de măsurare a pH-ului și a conductivității
Determinarea experimentală a curbei de variație a pH-ului și conductivității la modificarea concentrației soluției acid/bază
Experimentarea modului de măsurare a oxigenului dizolvat în soluții apoase
Studiul influenței unor parametri asupra conținutului de oxigen dizolvat din apă
Determinarea consumului biochimic de oxigen CBO5.
Măsurarea parametrilor de calitate a apei cu trusa MULTI 340i
Instrumentaţie de măsură a parametrilor de mediu

## Slide 3
Trusa de măsură multiparametru MULTI 340i
permite măsurarea următoarelor mărimi:
pH
Conductivitate/salinitate
Oxigen dizolvat
Instrumentaţie de măsură a parametrilor de mediu

## Slide 4
Măsurarea pH
pH este o masura a activitatii ionilor de hidrogen.
a = activitatea ionilor de H+
C = concentratia ionilor de H+
γ = coeficient de activitate
R = constanta gazelor
T = temperatura absoluta
F = constanta Fataday
n = sarcina ionului (n = 1 pt. H+)
E = potentialul masurat
E0 = potentialul de referinta
pH nu este masura concentratiei unui acid sau a unei baze in apa, ci masura aciditatii sau bazicitatii solutiei
H2O = H+ + OH_
Instrumentaţie de măsură a parametrilor de mediu

## Slide 5
Măsurarea pH
Instrumentaţie de măsură a parametrilor de mediu

## Slide 6
Măsurarea pH
pH = 7 inseamna activitati egale ale ionilor de H+ si OH-
pH = 7 pentru apa pura
Instrumentaţie de măsură a parametrilor de mediu

## Slide 7
Măsurarea pH
Electrozii de masura si de referinta
Glass body
Measurement electrode
Bulb filled with potassium chloride buffer solution
Voltage produced across thickness of glass membrane
Very thin glass bulb chemically doped with lithium ions
Wire connection
Glass body
Wire connection
Reference
electrode
Wire connection
Filled with potassium chloride buffer solution
Porous junction
Glass or plastic body
Instrumentaţie de măsură a parametrilor de mediu

## Slide 8
Măsurarea pH
KCl
shielded
cable
reference electode (Ag/AgCl)
junction glass frit
measurement electode (Ag/AgCl)
membrane
reference
filling hole
reference junction
filling hole
Electrod combinat
Instrumentaţie de măsură a parametrilor de mediu

## Slide 9
Măsurarea conductivitatii lichidelor
Conductivitatea = capacitatea materialelor de a conduce curent electric.
In lichide, este o masura a concentratiei ionilor. Lichidele bogate in ioni se numesc electroliti.
Conductivitatea (χ) este inversa rezistivitatii (ρ).
S
-
-
-
+
+
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
-
+
-
-
+
-
+
+
_
U
I
depinde de temperatura
25°C = temperatura de referinta
Este necesara compensarea cu temperatura
K = constanta senzorului [1/cm]
Conductivitatea
Conductanța
Aparatul măsoară rezistența și calculează conductanța
Instrumentaţie de măsură a parametrilor de mediu

## Slide 10
Măsurarea conținutului de oxigen dizolvat
Oxigenul patrunde in apa prin:
Difuzare din aerul inconjurator
Aerare (miscare turbulenta)
Ca produs rezultat din fotosinteza plantelor acvatice.
Oxigenul este consumat din apa de vietati, bacterii si microorganisme sau de substante oxidante din apele reziduale.
Apa bogata in O2 are un gust mai bun si este propice vietii acvatice.
Un continut prea mare de O2 duce la coroziunea conductelor.
Măsurarea conținutului de oxigen dizolvat în apă depinde de:
Temperatură
Salinitate
Presiunea atmosferică
Instrumentaţie de măsură a parametrilor de mediu

## Slide 11
Măsurarea continutului de oxigen dizolvat
Măsurarea conţinutului de O2 dizolvat se face prin determinarea presiunii parţiale a oxigenului în soluţie şi conversia acesteia în concentraţie masică sau în procent din saturaţie.
Calculul se face pe baza unei relaţii între solubilitatea oxigenului, salinitatea apei, temperatură, şi presiunea atmosferică. Aparatul compensează automat ultimii 2 parametri.
Instrumentaţie de măsură a parametrilor de mediu

## Slide 12
Măsurarea conținutului de oxigen dizolvat
Cănd se aplică o tensiune între anod şi catod, O2 este redus la catod, producându-se ioni ce duc la creşterea curentului prin probă.
Curentul este proporţional cu presiunea parţială a O2 din lichid.
Catod – Au
Anod – Pb
Electrolit – KBr
Membrană permeabilă la O2
La echilibru, presiunea parţială a O2 în aerul saturat cu vapori de apă este echivalentă cu presiunea parţială a O2 în apa saturată cu aer.
Calibrarea senzorului se face în aer saturat cu vapori de apă.
Electrodul este dotat cu senzor de temperatură și de presiune atmosferică pentru compensarea cu aceste mărimi.
Instrumentaţie de măsură a parametrilor de mediu

## Slide 13
Măsurarea continutului de oxigen dizolvat
Instrumentaţie de măsură a parametrilor de mediu

## Slide 14
Măsurarea conținutului de oxigen dizolvat
Principiu: în urma reducerii oxigenului la catod, se modifică curentul dintre anod și catod proporțional cu cantitatea de molecule de oxigen din electrolit.
La anod, reacţie de oxidare
La catod, reacţie de reducere:
Electrodul de Au este inert și pasează doar electronii, neparticipând la reacție
Reacţia totala:
Catodul de Au acceptă electroni de la anod și îi pasează moleculelor de oxigen. Această tranzacție se desfășoară la suprafața catodului. Curentul produs de reducerea oxigenului este proporțional cu presiunea parțială a oxigenului din apă.
Instrumentaţie de măsură a parametrilor de mediu

## Slide 15
CBO este o măsură a oxigenului folosit de microorganisme pentru descompunerea deșeurilor organice dizolvate în apă.
CBO este afectat de temperatură.
CBO este influențat de conținutul de nitrați și fosfați dizolvați în apă.
CBO este un indicator al incarcarii organice a apei.
Se exprimă cel mai frecvent în miligrame de oxigen consumate pe litru de probă în timpul a 5 zile de incubație la 20 ° C. Se numește CBO5.
Metode de măsurare:
Metoda diluției
Metoda spectrofotometrica
Metoda manometrică
Măsurarea consumului biochimic de oxigen (CBO)
Instrumentaţie de măsură a parametrilor de mediu

## Slide 16
Măsurarea consumului biochimic de oxigen (CBO)
Nivel CBO (in ppm) | Calitatea apei
1 - 2 | Foarte buna Nu sunt prea multe deșeuri organice în sursa de apă
3 - 5 | Moderat curata
6 - 9 | Slabă: apa poluată Materie organică prezentă în apă; bacteriile descompun deșeurile
>10 | Foarte slabă: apa foarte poluată Apa conține o cantitate mare de materie organică
Limita admisibila conform Ordinului nr. 1146/2002: CBO5 < 5 mg/l
Instrumentaţie de măsură a parametrilor de mediu

## Slide 17
Măsurarea consumului biochimic de oxigen (CBO)
Eșantionul de apă de măsurat se diluează într-o anumită proporție cu apă necontaminată sau se măsoară ca atare.
Se măsoară cu electrodul de oxigen dizolvat valoarea conținutului de oxigen din apă înainte și după 5 zile.
Eșantionul se păstrează la întuneric la temperatură constantă (T = 20 ºC) timp de 5 zile.
CBO5 se calculează astfel:
Eșantion nediluat: OD initial – OD final.
Eșantion diluat: (OD initial – OD final) x factor de diluție
Metoda dilutiei
Instrumentaţie de măsură a parametrilor de mediu

## Slide 18
 | Apă de robinet | Apă distilată | Coca cola | Oțet | Acid azotic HNO3 | Hidroxid de potasiu KOH
pH |  |  |  |  |  | 
Conductivitate |  |  |  |  |  | 
Temperatura |  |  |  |  |  | 
Lucrări de efectuat în laborator
Se studiază trusa de măsură multiparametru MULTI 340i. Se identifică electrozii și părțile componente.
Se studiază construcția și funcționarea electrodului de pH, în concordanță cu considerentele teoretice prezentate în referatul de laborator.
Se efectuează calibrarea electrodului de pH conform instrucțiunilor din cartea tehnică și utilizând bufferele de pH din dotarea trusei. Se urmăresc:
  Informațiile referitoare la variația cu temperatura de pe recipientele bufferelor
  Informațiile afișate de aparat în timpul și în urma calibrării
  Se notează panta electrodului în urma calibrării
Se studiază construcția și funcționarea electrodului de conductivitate în concordanță cu considerentele teoretice din referatul de laborator.
Se efectuează calibrarea electrodului de conductivitate utilizând bufferul aflat în dotarea trusei de măsură conform instrucțiunilor din cartea tehnică.
Se măsoară pH-ul și conductivitatea substanțelor din tabelul 1. Se notează valorile.
Tabel 1
Instrumentaţie de măsură a parametrilor de mediu

## Slide 19
 |  | HNO3 |  |  |  |  | KOH |  |  |  |  |  |  |  | 
 | neutru | 3p. | 6p. | 9p. | 12p. | 15p. | 3p. | 6p. | 9p. | 12p. | 15p. | 18p. | 21p. | 24p. | 27p.
pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cond. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Temp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Se traseaza experimental curba de variație a pH-ului și conductivității la modificarea concentrației soluției acid/bază. Se efectuează următorul experiment.
  In 2 pahare Berzelius se pun câte 80 ml de apă de la robinet.
  Se introduc, într-unul electrodul de pH, iar în celălalt electrodul de conductivitate.
  Se măsoară valorile și se introduc în tabelul 2.
  Se adaugă câte 3 picături de acid azotic în fiecare din pahare, se omogenizează și se măsoară. Datele se trec în tabelul 2.
  Când pH-ul a scăzut sub 2, se adaugă câte 3 picături de KOH, până când pH-ul trece de 10. Se observă de fiecare dată variația parametrilor până la echilibrarea reacției de neutralizare. Se trec valorile în tabelul 2.
  Se trasează curbele pH(nr. picături) și χ(nr. picături) și se interpretează rezultatele.
Se studiază construcția și funcționarea electrodului de oxigen dizolvat în concordanță cu considerentele teoretice din referatul de laborator.
Se calibrează electrodul de O2 dizolvat conform instrucțiunilor din cartea tehnică.
Tabel 2
Instrumentaţie de măsură a parametrilor de mediu

## Slide 20
Condiții | Valoare O2 dizolvat [mg/l] | Valoare temperatură [ºC]
Apă de robinet proaspătă cu agitarea sondei |  | 
Apă de robinet proaspătă fără agitarea sondei |  | 
Apă de robinet aerată |  | 
Apă de robinet încălzită fără aerare |  | 
Apă de robinet încălzită după aerare |  | 
Apă stătută din recipient închis |  | 
Se efectuează experimentul:
  Se toarnă 250 ml apă de la robinet într-un pahar Berzelius și se măsoară cantitatea de O2 dizolvat prin mișcarea ușoară a sondei în pahar. Se notează valoarea în tabelul 3.
  Se încetează mișcarea sondei. Ce se întâmplă? Se notează valoarea după stabilizare. Se explică fenomenul.
  Se aerează apa din pahar prin turnarea succesivă în alt pahar Berzelius de câteva ori. Se măsoară din nou valoarea O2 dizolvat și se trece în tabel. Se discută rezultatul.
  Se încălzește apa din pahar pe plită până la 30 °C. Se măsoară din nou valoarea O2 dizolvat și se notează în tabel. De ce nu s-a modificat concentrația O2 din apă, deși se știe că acesta variază cu temperatura?
  Se aerează apa din pahar și se măsoară din nou. Se notează valoarea și se explică rezultatul.
Se măsoară concentrația de O2 dizolvat dintr-un recipient cu apă, închis de mult timp. Se notează valoarea și se explică rezultatul.
Se studiază construcția și funcționarea trusei de măsură a parametrului CBO5 pe baza metodei manometrice Lovibond. OxiDirect. Se studiază cartea tehnică a aparatului.
Se studiază kitul de măsurare a CBO5 prin metode spectrofotometrice.
Tabel 3

## Slide 21
Intrebări
Ce este pH-ul?
Care este principiul de funcționare a electrozilor de pH?
Ce înseamnă pH = 7?
In câte puncte se realizează calibrarea electrozilor de pH? De ce?
Cum se realizează compensarea cu temperatura a măsurării pH-ului?
Care este principiul de funcționare a electrodului de conductivitate?
Care este principiul de funcționare a electrodului de oxigen dizolvat?
Care sunt factorii care influențează măsurarea oxigenului dizolvat?
Observații, interpretări și explicații asupra curbelor de variație a pH-ului și conductivității cu numărul de picături de acid și de bază adăugate în apă.
De ce atunci când electrodul de O2 dizolvat stă nemișcat, valoarea măsurată scade?
De ce atunci când se aerează prima data apa de la robinet valoarea O2 scade și nu crește cum ar fi normal?
De ce atunci când se încălzește apa din pahar, valoarea O2 dizolvat nu se modifică? Ce se întâmplă după aerare?
De ce cantitatea de O2 dizolvat este ridicată în recipientul închis de mult timp?